## SAĞLIK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ALIM KILAVUZU

## GÖRÜNTÜLEME VE ARŞİVLEME SİSTEMİ

Tıbbi görüntülerin arşivlenmesi geri çağrılması, dağıtımı ve iletilmesi amacı ile kullanılmaktadır.

- Arşiv üzerindeki görüntülere tüm iş istasyonları üzerinden sorgulama yapılarak ulaşılabilmelidir.

- “Nearline” mantığında çalışan DAS, NAS, SAN veya HSM gibi depolama mimarilerinden herhangi birini destekleyebilmelidir.

- Tanımlanabilen zaman aralıklarıyla otomatik olarak görüntüler (images) İkincil Depolama Ünitesinde (Nearline/Arşiv) arşivlenebilmelidir.

- DICOM 3.0 Query/Retrieve SCP/SCU ve DICOM Store SCP/SCU, DICOM Print SCU, DICOM Storage Commitment, DICOM C-GET, DICOM Worklist ve  DICOM Modality Performed Procedure Steps (MPPS), WADO web servis desteğine sahip olmalıdır. Yazılımın desteklediği arşiv büyüklüğünde bir sınırlama olmamalıdır.

- Cihazlarda tetkik parametreler, alınan X ışını dozu, modalite tipi, prosedür kodu organ bilgisi Radyoloji Bilgi Sistemine (RBS) aktarılabilmelidir.

- Depolama alanı hacminde herhangi bir lisans kısıtlaması olmamalıdır.

- Merkezi bir veri tabanına sahip olmalıdır.

- Entegrasyon gerektiren ilgili noktalar arasında HL7 protokolü ile haberleşebilmelidir.  RBS’den PACS'a güncelleme mesajı geldiğinde arşivde bulunan hasta verileri güncellenebilmelidir.

- Uygulama yazılımı arayüzü, kullanıcı kılavuzları ve yardım menüleri Türkçe olmalıdır.

- Raporlama iş istasyonlarından sorgulama yapılabilmelidir. Hasta, görüntü ve radyolojik raporlar ilişkilendirilebilmelidir.

- Diğer sistem sağlayıcılarının DICOM 3.0 uyumlu iş istasyonları ile birlikte çalışabilmelidir. DICOM 3.0 Query/Retrieve SCP/SCU ve DICOM Store SCP/SCU, DICOM Print SCU, DICOM Worklist desteğine sahip olmalıdır.

- Sunucu yazılımda DICOM-GATEWAY özelliği tanımlanabilmeli, bir cihazdan gelen görüntüler DICOM-GATEWAY desteği ile farklı sunucu veya sunuculara dağıtılabilmelidir.

- Sunucu yazılım görüntülerinin ikincil kopyalarını ayrı bir disk ünitesinde saklanmasını ve bu işlemin görüntü cihazından alındığı anda yapılmasını sağlamalıdır.

- Yazılım yönetim arayüzü LAN üzerindeki PC’lerden web ile erişilebilir olmalıdır. PACS’a kontrolsüz gönderilmiş RBS ile eşleşmemiş görüntüler web arayüzü üzerinden kontrol edilerek düzeltilebilmeli ve RBS ile eşleştirilmesi sağlanabilmelidir.

- Kullanıcı girişleri kullanıcı ismi ve şifre ile yetki seviyeli olmalıdır. Sisteme girişler tek bir şifre ile yapılabilmelidir.

- Teklif edilen sistem en az DICOM Lossy JPEG ve DICOM Lossless JPEG veya DICOM Lossless JPEG2000 görüntü sıkıştırma algoritmalarını desteklemelidir. Bu sıkıştırma türlerinden bir veya birkaçı kullanım amacına bağlı olarak seçilebilir olmalıdır (Tanı amaçlı, Web, Klinik versiyonları vb.) Tüm bu özelliklerin belirtildiği Dicom Conformance Statement’lar sözleşme aşamasında sunulmalıdır.

- Fizibilite formunda bulunan cihaz listesinde entegre edilecek olarak belirtilen tüm DICOM uyumlu modalitelerin bağlanması/sisteme dâhil edilmesi işi Yüklenici firmaya ait olacaktır. Yüklenici, cihazlar ile yapılacak entegrasyonda cihaz firmasına herhangi bir ücret ödemeyecektir.

- İdare tarafından talep edilen DICOM uyumlu olmayan modalitelerin sisteme bağlanması için ihtiyaç duyulan donanım ve lisans ücretleri İdare tarafından karşılanacaktır.

- Alınan, iletilen ve arşivlenen DICOM görüntülerinin bütünlüğü ve uyumluluğu (en az T.C. Kimlik Numarası, hasta adı-soyadı, hasta numarası ve erişim numarası) otomatik olarak kontrol edilebilmelidir.

- Kullanıcı arayüzü üzerinden sistem hata, uyarı, bilgi kayıtları (log) görüntülenebilmelidir.

- Modaliteler ile iletişim için gerekli DICOM Modality Work List lisanslaması için bir lisans sınırı olmamalıdır. Cihaz için gerekli olan DICOM Modality WorkList lisanslaması İdare tarafından karşılanacaktır.

- Cluster (kümeleme) mimarisini destekleyebilmelidir.

- Yönetici veya yetkili kullanıcıların web üzerinden erişebileceği yönetici rapor yazılımı (en az istenilen tarih ve saat aralığında; modalite bazında çekim adetleri, hekim bazında rapor adetleri vb.) bulunmalı ve kullanıcı sayısı için bir sınır olmamalıdır.

- IHE (Integrating the Healthcare Enterprise-Kurumsal Sağlık Entegrasyonu) testlerine uygun olarak çalışabilmeli, farklı cihaz ve radyoloji görüntüleme yazılımları ile uluslararası standartlarda iletişim kurabilmelidir.

- Sistem web tabanlı ise web tarayıcı aracılığı ile erişilen raporlama arabiriminde hekim, raportör seçimi bulunabilmeli, oluşturulan ve onaylanan raporlar aynı ekran üzerinden yazdırılabilmelidir.

- Raporlama arabiriminde oluşturulan raporlar PDF olarak saklanabilmeli, oluşturulan PDF' ler dijital imza ile imzalanabilmelidir.

- Raporlama Ekranı, birden fazla hastanın PDF raporunun ZIP formatında indirilmesine izin verebilmelidir.  İndirilen PDF' ler dijital imza ile imzalanmış ise bu imza açılan PDF raporunun üzerinde görüntülenebilmelidir.

- Raporlama ekranında, raporların aciliyet durumunu değiştirebilecek seçenek bulunmalı, acil işaretlenmiş raporlar liste üzerinde filtrelenebilmelidir.

- Cihaz iletişim yazılımı PACS ve cihazlar ile haberleşirken DICOM 3.0 standartlarını kullanabilmelidir. Yazılım DICOM Store SCU desteğine sahip olmalıdır.

- DICOM GATEWAY yazılımı, görüntüleri belirli zaman aralıklarında tanımlanmış farklı bir PACS sunucusuna (Örneğin; Kurum dışı rapor yazımı servisi sağlayan ünitelere)  gönderebilmelidir.

- DICOM GATEWAY yazılımı iletişimde kullandığı log bilgilerini görüntüleyebilmelidir.

- DICOM GATEWAY yazılımı otomatik çalışacak yapıda olmalıdır.

- DICOM GATEWAY yazılımı PACS'ın veri tabanının dışında başka veri tabanına ihtiyaç duymamalıdır.

- HL7 iletişim yazılımı, TCP/IP soket bağlantısı kullanarak verilerin HL7 2.x standartlarına uygun şekilde paylaşılmasını sağlamalıdır.

- HL7 iletişim yazılımı ADT, ORM, ORU, DFT mesajlarını ve bu mesaj yapılarında kullanılan segmentlerin oluşturulmasını ve iletimini destekleyebilmelidir.

- HL7 iletişim yazılımı, iletimde kullanılan mesajların log olarak kayıt edilebilmesini ve takip edilebilmesini sağlayacak ekranlar sunmalıdır.

- HL7 iletişim yazılımı, mesajların oluşturulmasında ve iletiminde kullandığı uygunluğunu conformance statement dosyasında sunacaktır.

- HL7 iletişim yazılımı; raporlar, tanı, sonuç bilgilerinin iletiminde BASE64 veri türünü kullanabilmelidir.

- HL7 iletişim yazılımı, RBS’ye güncelleme mesajı geldiğinde arşivde bulunan hasta verilerini güncelleyebilmeli veya cihaz çekim işlemi tamamlandığında entegre HL7 servisine güncelleme mesajlarını gönderebilmelidir.

- HL7 iletişim yazılımı, IHE testlerine uygun olarak çalışabilmeli, farklı uygulama yazılımları ile uluslararası standartlarda iletişim kurabilmelidir.

- HL7 iletişim yazılımı; hasta kayıt - düzenleme, istem kayıt - düzenleme,  çekim güncelleme ve onay, çekim iptali, isteme randevu verme, istem iptali vb. tüm radyolojik istemleri HL7 mesajları aracılığı ile yönetebilmelidir.

- Görüntü çekim işlemi tamamlanmış istemleri, TCP/IP soket bağlantısı kullanarak HL7 v2 formatında TSEN sunucusuna iletebilmelidir.

- TSEN sunucusuna gönderilen istemlere ait görüntüleri TSEN sunucusuna gönderebilmelidir. RBS hizmeti sunan firma ile entegre olunarak HL7 mesajı iletilmeyen hastaya ait DICOM imaj gönderimleri yapılmamalıdır.

- İstem ve görüntü gönderimlerinde SSL (güvenli bağlantı ) protokollerini desteklemelidir.

- Farklı zaman aralıklarında gönderimi yapılmamış kayıtları (geçmişe yönelik) gönderebilmelidir.

- TSEN sunucusunda silinen görüntülerin tekrar çekilebilmesine (Query / Retrieve) izin verebilmelidir.

- Merkezi bir sunucu üzerinden çalışıyor ise, farklı hastanelerin istemlerini, çekimi yapılan hastaneye ait bilgileri kullanarak TSEN sunucusuna gönderebilmelidir.

- İstem gönderimlerinde HL7 iletişim formatını, görüntü gönderimlerinde DICOM 3.0 formatını kullanabilmelidir.

- TSEN sunucusuna gönderilemeyen görüntü ve istemler için log kaydı tutulabilmeli ve bu logların görüntüleneceği bir ekran sunulmalıdır.

- TSEN sunucusuna gönderilen istem ve görüntüler ile ilgili rapor ve istatistiksel sonuçlar üretilebilmelidir.

- Görüntülerin web üzerinden dağıtılabilmesi için Web Görüntü Dağıtım Sistemi kurulabilmelidir.  Web Görüntü Dağıtım Sistemi ile onaylanmış hasta raporlarına erişilebilmelidir.

- Hastane birimlerinde radyolojik inceleme isteği yapan kullanıcılar, yerel alan ağı ve bu ağ üzerindeki kişisel bilgisayarlar ile sistemi kullanarak, oluşan görüntülere erişebilmelidir.

- PACS sistemini üzerinde çalışacak olan Web Görüntü Dağıtım Sistemleri arşivlenen tüm radyolojik ve diğer görüntülere erişim imkânı sağlamalıdır. Web Görüntü Dağıtım Sistemi görüntüleyici yazılımı, güncel web browserlar aracılığı ile açılabilmelidir.

- Erişim yapılan görüntüler farklı ünite ve kayıt edilebilir ortamlara [kullanıcı yerel bilgisayarında hasta görüntülerini indirme (ZIP, ISO)] indirilebilmelidir.

- Görüntülerde kalite kaybı veya bozulma olmamalıdır.

- Yüksek rezolüsyonlu monitor desteği olmalıdır.

- Herhangi bir lisans kısıtlaması olmamalıdır. Web Görüntü Dağıtım Sistemi limitsiz kullanıcı lisansı ile birlikte temin edilmelidir.

- Lokalde bağlı olan yazıcı üzerinden baskı alınabilmelidir.

- Görüntüleme ve çapraz navigasyon için MR cross reference çizgileri desteği olmalıdır.

- Görüntüleme ve navigasyon için CT scout lines özelliği bulunmalıdır.

- Görüntüleme iş istasyonu yazılımı ile otomatik veya interaktif olarak saniyede en az 15 kare (cine) görüntüleme yapılabilmelidir.

- Görüntüleme iş istasyonu yazılımında en az 1x1 (bir çarpı bir), 1x2 (bir çarpı iki), 2x2 (iki çarpı iki), 3x3 (üç çarpı üç) ve 4x4 (dört çarpı dört) 8x8 (sekiz çarpı sekiz) satır x sütun görüntüleme modlarında gösterim yapılabilmelidir.

- Görüntüleme iş istasyonu yazılımında görüntünün herhangi bir yerine yazı veya şekil yerleştirme özelliği olmalıdır. Bu işlem esnasında orijinal görüntü dosyasında herhangi bir değişiklik veya bozulma olmamalıdır.

- Görüntüleme iş istasyonu yazılımında tam ekran (full screen) görüntüleme yapılabilmelidir.

- Görüntüleyici yazılım içerisinde farklı formattaki (JPEG, BMP, TIFF, PNG vb.) görüntülerin DICOM çevrimi ve sisteme kayıt edilmesi yapılabilmelidir.

- Görüntüleyici yazılımın şu temel fonksiyonları desteklemelidir;

- Layout değiştirme

- Cine butonlar

- Pencereleme

- Kenar keskinleştirme

- Sürekli yakınlaştırma

- Optik kaydırma

- Döndürme, aynalama

- Renkleri ters çevirme

- Görüntü yazılarını gösterme/kaldırma

- Görüntüyü JPEG veya DICOM formatında yerel diske kaydetme

- Mesafe ve açı ölçümü alma

- Görüntünün herhangi bir noktasındaki konum ve pixel değerini gösterme ( Pixel Probe)

- Görüntüleme iş istasyonu yazılımı ile arşiv sunucusu üzerindeki görüntülere kayıpsız olarak ulaşılabilmelidir.

- Görüntüleme iş istasyonu yazılımı ile görüntülerin pul image (thumbnail) olarak gösterimi sağlanabilmelidir.

- Görüntüleme iş istasyonu yazılımı ile herhangi bir hastanın herhangi bir modaliteye ait değişik zamanlarda çekilen görüntülerinin karşılaştırılması ve radyolojik bulguların geriye dönük değerlendirilmesi sağlanabilmelidir.

- Radyoloji sonuç raporları, raporların hekim tarafından düz metin olarak üretildiği birimlerde önceden tanımlanmış olan şablonlar üzerinden düzenlenebilmelidir. Yeni şablonlar tanımlanabilmeli ve iş adımları ile ilişkilendirilebilmelidir.

- Görüntüleme iş istasyonu yazılımında farklı kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap vermek üzere asılı protokoller (adaptive hanging protocols) bulunmalıdır.

- Görüntüleme iş istasyonu yazılımında tek veya seri görüntüler içeren 2 (iki) ayrı çalışma, yan yana gösterilebilmeli ve bu görüntüleme modunda ekran yatay veya dikey olarak bölünebilmelidir.

- Görüntüleme iş istasyonu yazılımında görüntüler yüklenirken ekranda modaliteye ve tetkik türüne göre uygun diziliş biçimi (layout) otomatik olarak seçilebilmelidir.

- Görüntüleme iş istasyonu yazılımı DICOM Store SCU, DICOM Query/Retreive SCU ve DICOM Print özelliğine sahip olmalıdır.

- Görüntüleme iş istasyonu yazılımında görüntü büyütme (zoom) ve seçilen görüntünün fare kontrolünde yer değiştirmesi (pan) yapılabilmelidir.

- Görüntüleme iş istasyonu yazılımında görüntüler döndürülebilmelidir (rotate).

- Görüntüleme iş istasyonu yazılımında görüntüyü yatay ve dikey eksende ters çevirme özelliği olmalıdır (mirror & flip image).

- Görüntüleme iş istasyonu yazılımında kalibrasyon fonksiyonlu mesafe, açı, ölçme gibi işlemler yapılabilmelidir.

- Görüntüleme iş istasyonu yazılımında görüntünün herhangi bir yerine yazı veya şekil yerleştirme özelliği olmalıdır. Bu işlem esnasında orijinal görüntü dosyasında herhangi bir değişiklik veya bozulma olmamalıdır.

- Hasta CD/DVD’leri oluşturmak mümkün olmalı ve oluşturulan her bir hasta CD/DVD’si içerisine görüntüleme yazılımı otomatik olarak eklenebilmelidir.

- Hastanın sisteme kayıtlı eski tetkiklerinin mevcudiyeti görülebilmeli, gerektiğinde ekran bölünecek şekilde görüntülenerek karşılaştırmalı raporların yazılmasına imkân verebilmelidir.

- Kesitler incelendiğinde, kesitlere ait referans görüntüler varsa bu görüntüler üzerinde incelenen kesit veya kesitlerin lokasyonu grafiksel olarak gösterilebilmelidir (CT Scout Lines, MR Reference Lines).

- Görüntüleyici yazılım, çalışma içerisindeki serilerin anahtar görüntü olarak belirlenmesini ve bu görüntülerin çalışma içerisinde ayrı bir seri olarak kayıt edilmesini sağlayabilmelidir. Anahtar görüntü olarak belirlenen kesitler, hasta raporu ile ilişkilendirilebilmeli ve Dicom Printer'a gönderilebilmelidir.

- Görüntüleyici yazılım içerisinde aynı anda birden fazla hastanın çalışması dikey veya yatay olarak yan yana görüntülenebilmelidir. Çalışma içerisindeki seriler tek bir tuş ile ekrana getirilebilmeli, anahtar görüntüler ayrı bir seri olarak açılabilmelidir.

- Görüntüleyici yazılım içerisinde farklı formattaki (JPEG, BMP, TIFF, PNG vb.) görüntülerin DICOM çevrimi ve sisteme kayıt edilmesi yapılabilmelidir.

- Görüntülerin farklı formatlarda kayıt edilmesi; "Görüntü", "Seri" ve "Çalışma" olarak seçilebilmeli, tek görüntüler veya tüm görüntüler export edilebilmelidir. Görüntü çıktılarında kişisel hasta bilgileri anonim olarak değiştirilebilmelidir.

- Hastanın önceki çalışmalarına erişim sağlanabilmeli ve aynı bölgeye ait serilerin senkronize biçimde izlenebilmelidir.

- Sabit disk, CD/DVD üzerindeki görüntüler Görüntüleyici İş İstasyonu ile açılabilmeli, ek bir yazılıma ihtiyaç duymadan PACS sunucusuna aktarılabilmelidir.

- Görüntüleme iş istasyonu yazılımı Cd-Robot DICOM 3.0 entegrasyonunu desteklemelidir.

- Yazılım görüntülerini farklı sıralama seçeneklerine göre (tetkik açıklaması, görüntü numarası, görüntü zamanı vb.) sıralayabilmelidir.

- Görüntüleyici içerisinde hasta bilgilerinin gösterilmesi/gizlenmesi seçilebilmelidir. Temel bilgiler içerisinde istemi yapan hekim adı, poliklinik adı ve hasta T.C. Kimlik Numarası seçimi yapılabilmelidir.

- Görüntüleyici yazılım, çalışmaya ait serileri farklı sunuculara gönderebilmeli, gönderilecek görüntüler çalışma veya seri olarak seçilebilmelidir.

- Görüntüleme yazılımı, görüntülerin ait olduğu çalışmalar ile ilgili olarak; “Okundu”, “Çekildi”, “Çekilmedi”, “Dikte Edildi”, “Raporlandı”, “Rapor Onaylandı” vb. durum bilgilerini seçebilmeli, durum bilgisine ek notlar ekleyebilmelidir. Eklenen notlar kullanıcı izinlerine bağlı olarak görüntü sorgulama sayfasından izlenebilmelidir. İhtiyaç halinde onaylı raporlara ek rapor yazılabilmelidir. Sistemde yazılmış tüm raporlar saklanabilmelidir.

- Görüntüleyici yazılım gerçek boyutta görüntü gösterimini desteklemelidir (CR, DR ve benzeri röntgen görüntüleri için).

- İş İstasyonları en az 3 monitörü desteklemelidir. Sistem en az 2 Medikal Monitör + 1 Raporlama veya sorgulama monitörü ile çalışabilmelidir.

- Görüntüleyici yazılımda, seri listesinde serilerin çekip bırakılarak görüntü yerleştirilebilmesi yapılabilmelidir.

- Görüntüleyicide hasta görüntüleri sisteme yüklenmeden önce bir ön izleme (preview) paneli yardımıyla pul image (thumbnail) olarak görüntülenebilmelidir.

- Görüntüleyici yazılım bir çalışmadaki serileri otomatik yüklemeden (yalnızca pul image göstererek) açabilmelidir.

- Görüntüleyicide tek monitörde birden fazla hasta ve çalışmaya ait seriler aynı anda görüntülenebilmeli, imaj serileri (layout) kullanıcının isteği doğrultusunda (1x1,2x2 vb.) ayarlanabilmelidir. Kullanıcı bir çalışmanın tüm serilerini aynı anda yüklemeye başlayabilmeli ve görüntüleyebilmelidir.  Hastanın farklı tarihlerde çekilmiş görüntüleri veya farklı hastaların görüntüleri yan yana yüklenebilmeli, görüntüleyici yazılım karşılaştırmalı görüntü incelemeye izin verebilmelidir.

- Raporlama İş İstasyonunda tek veya seri görüntüler içeren 2 (iki) ayrı çalışma, yan yana gösterilebilmeli ve bu görüntüleme modunda ekran yatay veya dikey olarak bölünebilmelidir.

- Hastaların dijital ortamda getirdikleri DICOM uyumlu olan görüntüler PACS sistemine aktarılabilmeli ve hasta dosyası ile ilişkilendirilebilmelidir.

- Görüntüleme yazılımı, web tarayıcı üzerinden ulaşılabilir olmalıdır. Web üzerinden erişilen görüntülerde kalite kaybı veya bozulma olmamalıdır.

- Tarayıcı (browser) üzerinden erişilen görüntüler için, tarayıcıda (browser)  bu görüntülerin açılmasını sağlayacak herhangi bir eklenti (Microsoft Silverlight, Microsoft Activex, Java JRE,  Flash, Microsoft Net framework, EXE Uygulama) yüklenememelidir.

- Görüntüleme yazılımı,  mobil işletim sistemleri (IOS, Android vb.) ve bu işletim sistemlerinde çalışan native uygulamalar veya tarayıcılar (browser) üzerinden açılabilmeli ve bu yazılımda belirtilen maddeleri sağlamalıdır.

- Görüntüleme yazılımı ile görüntülerin pul image (thumbnail) olarak gösterimi sağlanabilmelidir. Açılacak görüntülerin bağlı olduğu seri bilgileri bu pul image üzerinde gösterilebilmelidir. Pul image tıklanarak seriye bağlı görüntüler yüklenebilmelidir.

- Görüntüleme yazılımı ile herhangi bir hastanın herhangi bir modaliteye ait değişik zamanlarda çekilen görüntülerinin karşılaştırılması ve radyolojik bulguların geriye dönük değerlendirilmesi sağlanabilmelidir.

- Görüntüleme yazılımı ile otomatik veya interaktif olarak artarda (cine) görüntüleme yapılabilmelidir.

- Görüntüleme iş istasyonu yazılımında görüntü büyütme (zoom) ve yer değiştirmesi (pan) yapılabilmelidir.

- Görüntüleme iş istasyonu yazılımında mesafe, açı, roi (dairesel ve dörtgen) ölçme işlemleri yapılabilmelidir.

- Görüntüleme yazılımı ekrandaki etiketlerin gizlenmesini veya gösterilmesini sağlayabilmelidir.

- Görüntüleme yazılımı aşağıdaki fonksiyonları destekleyebilmelidir;

- Pencereleme

- Sürekli Yakınlaştırma (Zoom)

- Uzunluk, Açı Ölçümü

- Renkleri ters çevirme (Invert)

- Görüntüler arasında geçiş yapma (Scroll)

- Ekran üzerinde görüntüyü taşıma (Pan)

- Çok kesitli görüntülerde cine oynatma

- İncelenen organ; sagittal, koronal, aksial, 3D planda izlenebilmelidir. Saptanan bir lezyonun lokalizasyonu, bir işaretleme ile her üç anatomik düzlemde ve 3D hacim görüntüde izlenebilmelidir. Böylece patolojilerin diğer organlarla olan ilişkisi volumetrik olarak saptanabilmelidir.

- Organa uygun dansite, opasite ve renkler otomatik olarak ayarlanabilmelidir.

- Organ, kontrast madde ve kemik gibi farklı dokular klinik görünüme uygun renk ve dansitelerde gösterilebilmelidir.

- Oluşturulan 3D imajlara, interaktif olarak ve sadece mouse kullanılarak istenilen her dansite ve kontrast farkı uygulanabilmelidir.

- Organların renklendirilmesinin yanı sıra parlaklık ve opasite vb. ayarlar yapılabilmeli ve sabitlenerek kaydedilebilmelidir.

- Zoom yapılan VRT imajlarda rezolüsyon ve renk/kontrast kaybı olmamalıdır.

- Daha önceden kaydedilmiş olan VRT presetleri (görüntülenecek organa göre) hızlı bir şekilde ekrana getirilebilmelidir.

- Hazır VRT presetleri önceden yüklenmiş olarak iş istasyonlarında hazır bulunabilmelidir. Galeriden seçilen presetler başka modalitelerde çekilmiş olan DICOM formatındaki tüm görüntülere uygulanabilmelidir.

- Hastanın önceki incelemelerinin karşılaştırılması amacıyla yeniden VRT (Volume Rendering Technique) yapılabilmelidir.

- SSD (Shaded Surface Display) görüntülerde threshold değerleri değiştirilerek kemik yapıdan yumuşak doku ayırt edilebilmelidir.

- Threshold değerini değiştirerek kemik yapıları yok etmek ya da yeniden eklemek mümkün olmalıdır. Kemik yapılar temizlendikten sonra görüntüler kaydedilebilmelidir.

- Freehand ve clipplane araçları ile kesme-çıkarma işlemleri yapılabilmelidir. Elde edilen görüntüler istenilen rotasyon ve dansitede uygulanabilmeli, görüntüler kaydedilip yeni bir seri olarak PACS'a gönderilebilmelidir.

- Clipplane kesme işlemi ile hacim görüntü istenilen açıdan daraltılabilmeli ve görüntüde yer alan organlar farklı açılardan izlenebilmelidir.

- Fare aracılığıyla kemikleri yok etmek - yeniden eklemek (Bone Removal özelliği) mümkün olmalıdır  (Yumuşak dokuların önünde yer alan ve hassas yapıların görünmesini engelleyen kemik yapılar kaldırılabilmelidir).

- Aksial, koronal, ve sagittal planda MPR, MIP, MINIP, AVERAGE IP görüntüler elde edilebilmelidir.

- İncelenen organ; sagittal, koronal ve aksial planda izlenebilmelidir. Saptanan bir lezyonun lokalizasyonu, bir işaretleme ile her üç anatomik düzlemde izlenebilmelidir.

- Görüntülere mevcut düzleminden farklı olarak açı verilebilmeli, görüntü düzenlenerek belirtilen yönlenlerde çevrilebilmelidir (Oblique Özelliği ).

- Dansite kontrast ve opasite ayarlamaları yapılabilmelidir. Mouse ile kolayca değiştirilebilmelidir. Oluşturulan kesitler sagittal, aksial ve koronal planda kaydedilebilmeli ve yeni bir seri olarak PACS'a gönderilebilmelidir.

- Curved plane görüntüleme teknikleri; MPR, MIP, MINIP, AVERAGE IP görüntüler üzerinde dinamik olarak fare yardımı ile uygulanabilmelidir. Kullanıcı yalnızca fare hareketi ile görüntüleri farklı planlardan görüntüleyebilmelidir.

- Görüntüler üzerinde kesit kalınlığı değiştirme işlemi fare yardımı ve belirli değer aralığı seçilere uygulanabilmelidir.

- Görüntülere tanımlanmış bir liste üzerinden seçim yapılarak pencere değerleri girilebilmelidir.

- 3D görüntülemede uygulanan rotate işlemi, kesit kalınlığı değiştirilmiş 2D görüntülere uygulanabilmelidir. 2D görüntüler kendi etrafında 360 derece çevrilebilmelidir.

- PACS servisleri (StoreSCP, Query/Retrieve SCP/SCU vb.), yönetim ara yüzü üzerinden ve yetki çerçevesinde istemci bilgisayarlar üzerinden tanımlanabilmeli, ayarları değiştirilebilmeli ve çalıştırılıp durdurulabilmelidir.

- Radyoloji sonuç raporları, raporların hekim tarafından düz metin olarak üretildiği birimlerde önceden tanımlanmış olan şablonlar üzerinden düzenlenebilmelidir. Yeni şablonlar tanımlanabilmeli ve iş adımları ile ilişkilendirilebilmelidir.